## v2.0
A | B | C | D | E | F | G | H
RN8213系列电表校准工具 (单页版) |  |  |  | 工程师设置区 (生产时请锁定或隐藏这些列)
产品型号/批次: | [工人手动输入] |  |  | 参数项目 | 设定值 | 单位 | 备注
操作员: | [工人手动输入] |  |  | 基准电压 (Un) | 220 | V
--- | --- | --- | --- | 电压分压总电阻 (Ra) | 1080000 | Ω
工人操作区 |  |  |  | 电压采样电阻 (Rt) | 1000 | Ω
第一步：输入校准台标准值 |  | 请在这里输入台体读数 |  | 电压通道PGA增益 (Upga) | 1
标准电压 (V): | 220 | 220.01 |  | 基准电流 (Ib) | 64 | A
标准电流 (A): | 64 | 424 |  | 锰铜分流器阻值 (Ri) | 0.00025 | Ω | (即250μΩ)
功率误差 (%): |  | (仅在“误差校准模式”下输入) |  | 电流通道PGA增益 (Ipga) | 1
|  |  |  | 电表常数 (imp/kWh) | 3200
|  |  |  | 高频时钟 (fd2f) | 921600 | Hz | (手册为0.9216MHz)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
校表流程：
1，电流有效值offset 校正空载下可能的电流值 |  |  |  |  | A. 电流有效值OFFSET校正 (空载)
2，1.0L下标准电压电流校正 电压电流增益寄存器
3，1.0L下根据台体功率误差校正 功率增益寄存器（要求不高可忽略） |  |  |  |  | 条件：空载 (I=0, U=Un)。
4，0.5L下根据台体标准功率校正 相位补偿值 |  |  |  |  | 目标：校准 IARMSOS 和 URMSOS (手册未提，但理论上应一起校准)。
5，台体小电流下校正 有功偏置offset校正(改有功功率寄存器偏移) |  |  |  |  | 理由：消除系统的静态零点漂移，为后续所有测量提供一个准确的基准。
B. 电压、电流有效值校正 (增益)
条件：PF=1.0, Un, Ib。
目标：校准 UGain, IAGain。
通用区 |  |  |  |  | 理由：在0点准确后，校准满量程附近的线性增益。
帧头 | 68 11 11 11 11 11 11 68 14 |  |  |  | C. 1.0功率增益的误差校正 (增益)
密码 | 33333333
用户码 | 34333333 |  |  |  | 条件：PF=1.0, Un, Ib。
目标：校准 GPQA。
理由：在有效值和0点都准确后，校准功率计算的增益。
D. 0.5L相位校正
电流有效值offset校正通信帧生成区 (自动计算)。 （该步骤根据客户需求可选，建议放在增益相位校正之前） 条件：PF=1.0, Un, Ib 目标：校准 IARMSOS
最终通信帧 (复制此单元格即可): | 6811111111111168140D33482B33333333333433333333FC16 |  |  |  | 条件：PF=0.5L, Un, Ib。
目标：校准 PhsA。
数据域(组帧用): | 33 | 0D |  |  | 理由：在增益全部校准后，解决相位问题。
数据域倒叙(供通讯软件用)： | 00 |  |  |  | E. 有功偏置OFFSET校正 (小电流)
校验和计算： | 6811111111111168140D33482B33333333333433333333 | FC
条件：PF=1.0, Un, 5%Ib。
帧内容分段 (小端格式) | 十进制值 | 十六进制值 | 倒叙 | 加33 (用于拼接) | 目标：校准 APOSA。
DI (命令) |  | 00F81500 | 00 15 F8 00 | 33482B33 | 理由：在系统线性部分（增益和相位）都校准完毕后，对小信号区域的非线性误差进行最后补偿和精修。
A/B通道切换控制(0A/1B) | 0 | 00 | 00 | 33
电压电流有效值通信帧生成区 (自动计算) 条件：PF=1.0, Un, Ib 目标：校准 UGain, IAGain
最终通信帧 (复制此单元格即可): | 6811111111111168141433432B33333333333433333357C55433B3E57333AC16
数据域(组帧用): | 57C55433B3E57333
数据域倒叙(供通讯软件用)： | 80B2400024922100 | 14
校验和计算： | 6811111111111168141433432B33333333333433333357C55433B3E57333 | AC
帧内容分段 (小端格式) | 十进制值 | 十六进制值 | 倒叙 | 加33 (用于拼接)
DI (命令) |  | 00F81000 | 00 10 F8 00 | 33432B33
tempconst (电表常数) | 3200 | 0C80 | 80 0C | B33F
temphfconst (高频常数) | 120 | 0078 | 78 00 | AB33
tempub (基准电压) | 2200100 | 00219224 | 24 92 21 00 | 57C55433
tempus (标准电压理论数字值) | 1707287 | 001A0D17 | 17 0D 1A 00 | 4A404D33
tempib (基准电流) | 4240000 | 0040B280 | 80 B2 40 00 | B3E57333
tempis (标准电流理论数字值) | 889192 | 000D9168 | 68 91 0D 00 | 9BC44033
二次侧电压有效值 (V): | 0.20352
二次侧电流有效值 (A): | 0.106
二次侧电压峰值 (V): | 0.28783 | 不能超过芯片最大范围
二次侧电流峰值 (A): | 0.14991 | 不能超过芯片最大范围
电压转换系数： (V): | 0.00012887 | 倒数： | 7760.0444
电流转换系数： (A): | 0.00047684 | 倒数： | 2097.152
功率转换系数： (A): | 0.0020135 | 倒数： | 496.6428
电压转换系数2： (0.0000V): | 776.0043 | 代表-1的电压
电流转换系数2： (0.000A): | 2.0972 | 代表-3的电流
功率系数转换系数2： | 0.049664 | 代表-4的功率
1.0功率增益的误差校正通信帧生成区 (自动计算) 条件：PF=1.0, Un, Ib 目标：校准 GPQA
最终通信帧 (复制此单元格即可): | 6811111111111168141134432B3333333333343333333433A3973BA516
数据域(组帧用): | 3433A3973B
数据域倒叙(供通讯软件用)： | 0070640801 | 11
校验和计算： | 6811111111111168141134432B3333333333343333333433A3973B | A5
帧内容分段 (小端格式) | 十进制值 | 十六进制值 | 倒叙 | 加33 (用于拼接)
DI (命令) |  | 00F81001 | 01 10 F8 00 | 34432B33
模式选择标志 (1:标准功率模式, 0:误差模式) | 1 | 01 | 01 | 34
标准有功功率值(4个小数)/误差值(4个小数) | 140800000 | 08647000 | 00 70 64 08 | 33A3973B
0.5L相位校正通信帧生成区 (自动计算) 条件：PF=0.5, Un, Ib 目标：校准 PhsA
最终通信帧 (复制此单元格即可): | 6811111111111168141033442B3333333333343333333433A3973BA416
数据域(组帧用): | 3433A3973B
数据域倒叙(供通讯软件用)： | 00706408 | 10
校验和计算： | 6811111111111168141033442B3333333333343333333433A3973B | A4
帧内容分段 (小端格式) | 十进制值 | 十六进制值 | 倒叙 | 加33 (用于拼接)
DI (命令) |  | 00F81100 | 00 11 F8 00 | 33442B33
模式选择标志 (1:标准功率模式, 0:误差模式) | 1 | 01 | 01 | 34
标准有功功率值(4个小数)/误差值(4个小数) | 140800000 | 08647000 | 00 70 64 08 | 33A3973B
有功偏置OFFSET校正 (小电流)通信帧生成区 (自动计算) 条件：PF=1.0, Un, 5%Ib 目标：校准 APOSA
最终通信帧 (复制此单元格即可): | 6811111111111168141233452B333333333334333333339F9E333333D416
数据域(组帧用): | 339F9E333333
数据域倒叙(供通讯软件用)： | 0000006C6B00 | 12
校验和计算： | 6811111111111168141233452B333333333334333333339F9E333333 | D4
帧内容分段 (小端格式) | 十进制值 | 十六进制值 | 倒叙 | 加33 (用于拼接)
DI (命令) |  | 00F81200 | 00 12 F8 00 | 33452B33
模式标志(0:直接补偿) / 标准功率值 (当前台体-4功率) | 7040000 | 006B6C00 | 00 6C 6B 00 | 339F9E33
直接补偿模式下: 功率补偿值 (16位) | 0 | 0000 | 00 00 | 3333
配置硬件参数通信帧生成区 (自动计算) 条件：无 目标：PulseConst HFConst IAGainChannel IBGainChannel USAG IAPEAK UPEAK
最终通信帧 (复制此单元格即可): | 6811111111111168141833452C333333333334333333B33FAB3333333333333333333A16
数据域(组帧用): | B33FAB333333333333333333
数据域倒叙(供通讯软件用)： | 00000000000000007800800C | 18
校验和计算： | 6811111111111168141833452C333333333334333333B33FAB333333333333333333 | 3A
帧内容分段 (小端格式) | 十进制值 | 十六进制值 | 倒叙 | 加33 (用于拼接)
DI (命令) |  | 00F91200 | 00 12 F9 00 | 33452C33
欠压值(电压值:如176V)： | 0
过压值(电压值:如264V)： | 0
过流值(电流值:如83.2A)： | 0
PulseConst: | 3200 | 0C80 | 80 0C | B33F
HFConst： | 120 | 0078 | 78 00 | AB33
IAGainChannel： | 0 | 00 | 00 | 33
IBGainChannel： | 0 | 00 | 00 | 33
USAG: | 0 | 0000 | 00 00 | 3333
UPEAK: | 0 | 0000 | 00 00 | 3333
IAPEAK: | 0 | 0000 | 00 00 | 3333